
竞争性谈判文件

.
项目编号：  JJCG-2020-001号  

项目名称：夹江县人民医院应急医疗及突发公共卫生救治能力提升建设项目和升级改造及能力提升建设项目一期（核酸实验室检测设备应急采购）
委托人：  夹江县人民医院           

委托机构：夹江县公共资源交易服务中心    

2020年6月
目录
4

第一章  竞争性谈判邀请函

6

第二章  供应商须知

6

一、供应商须知前附表

7

二、总则

8

三、竞争性谈判文件

9

四、响应文件

12

五、谈判前准备和谈判程序

13

六、签订及履行合同和验收

15

七、谈判纪律要求

16

第三章  响应文件格式

18

一、谈判函（承诺函）

20

二、法定代表（负责人）人身份证明

21

三、法定代表人（负责人）授权书

22

四、具有独立承担民事责任的能力

23

五、具有良好的商业信誉的承诺

24

六、具有健全的财务会计制度

25

七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

26

八、有依法缴纳税收的良好记录

27

九、有依法缴纳社会保障资金的良好记录

28

十、没有重大违法记录的承诺

29

十一、没有处于禁止参加采购活动期的承诺

30

十二、产品技术参数表

32

十三、项目实施方案

33

十四、为本项目提供售后服务的机构网点清单

34

十五、商务应答表

35

十六、供应商类似项目业绩一览表

36

十七、报价明细表

37

十八、知识产权承诺函

38

十九、进口产品承诺

39

二十、要求提供的证明文件

39

二十一、供应商认为需要提供的其他文件或资料

40

供应商最后报价表（谈判后使用）

41

第四章 项目要求

41

一、 清单及技术要求

45

二、 商务要求：

49

第五章  评审办法

49

一、总则

49

二、评审方法

50

三、评审及谈判程序

55

四、最后报价及审查

56

五、谈判小组出具评审报告

56

六、供应商应当书面澄清、说明或者纠正。

57

七、确定成交人

58

第六章 合同主要条款




第一章  竞争性谈判邀请函
夹江县公共资源交易服务中心（以下简称交易中心） 受 夹江县人民医院的  委托，拟对夹江县人民医院应急医疗及突发公共卫生救治能力提升建设项目和升级改造及能力提升建设项目一期（核酸实验室检测设备应急采购）采用参照竞争性谈判方式采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目竞争性谈判。
一、项目编号： JJCG-2020-001号
二、项目名称：夹江县人民医院应急医疗及突发公共卫生救治能力提升建设项目和升级改造及能力提升建设项目一期（核酸实验室检测设备应急采购）

三、资金来源：财政资金。
四、招标项目简介（详见第四章）
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、根据采购项目提出的特殊条件：投标人须提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证。

六、竞争性谈判文件获取时间、地点：
（一）报名方式(以下二种方式任选其一)：

①持单位介绍信到夹江县公共资源交易服务中心交易受理股(乐山市夹江县漹城街道云甘路89号)现场报名；②单位介绍信和身份证扫描件传至1809211613@qq.com邮箱进行网上报名(介绍信内容至少包含所报项目名称及编号、报名供应商名称、介绍人身份证复印件、联系人及联系电话、接收采购文件及相关材料的邮箱地址)。

（三）报名时间：2020年6月5日09时00 分至2020年 6月8日17时00分。
（四）竞争性谈判文件获取：报名后免费下载获取。

特别备注：谈判文件不收费，但登记备案的谈判资格不能转让。

七、响应文件递交起止时间：2020年6月9日 10时00分至2020年6月9日10时30分  （北京时间）。逾期送达的响应文件不予接收。
递交地点：夹江县公共资源交易服务中心五楼1号开标室（乐山市夹江县漹城街道云甘路89号）。
八、谈判时间：2020年6月9日10时30分。 （北京时间）。
谈判地点：夹江县公共资源交易服务中心五楼1号评标室（乐山市夹江县漹城街道云甘路89号）。
九、联系方式
委托人：  夹江县人民医院      

联 系 人和电话：   毛老师：18111446441 
委托机构：  夹江县公共资源交易服务中心              
地    址：   乐山市夹江县漹城街道云甘路89号       

邮    编：   614100                         

联 系 人：   罗老师、雷老师                     
联系电话：   0833-5668777                          

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	一
	采购预算（实质性要求）
	总预算：150万元。
超过采购预算的响应文件作无效处理。

	二
	失信供应商管理
	（一）重大失信行为

1、采购活动结束后，由委托人对谈判小组推荐的成交供应商通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，对其在响应文件作出的承诺进行查询和核实。

2、查询时间为本次采购项目自竞争性谈判文件发布公告之日起至委托人确定中标供应商之日止。查询网页截图应当打印存档，并作为中标确认函附件资料予以存档。

3、经查询供应商有上述重大失信行为的，委托人应当不予确定该供应商为成交人。



	三
	谈判保证金
	不缴纳

	四
	响应文件数量要求
	《响应文件》正本1份，副本4份。

	五
	谈判有效期（实质性要求）
	本项目谈判有效期为响应文件递交截止时间届满后90日历天。

	六
	履约保证金的递交和退还
	1.成交金额的5%；
2.履约保证金提交时间和方式：提交时间为成交通知书发放前提交履约保证金。提交方式如下：

交款方式：银行转账形式

收款单位：夹江县公共资源交易服务中心

开户行：建行夹江支行

账号：51001697508051505681

3.履约保证金的退还：供应商凭《 采购项目验收报告》、介绍信等相关证明材料到代理机构财务科办理退还手续。


二、总则

（一）适用范围

1、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所叙述的采购项目。
2、本竞争性谈判文件的解释权归委托人和委托机构所有。
3、本竞争性谈判文件如出现前后表述不一致的情形，以表述在前面的为准或委托机构的书面解释、澄清为准。
（二）有关定义

 1、“委托机构”系指根据委托人的委托依法办理谈判事宜的采购机构；

 2、“委托人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3、“委托单位”系指“委托人”和“委托机构”的统称；

4、“供应商”系指领取了竞争性谈判文件并完成登记备案拟参加本次竞争性谈判采购活动和向委托人提供货物及相应服务的的法人、其他组织或者自然人。
（三）参与谈判的供应商应具备以下条件（实质性要求）：

1、具备法律法规和本竞争性谈判文件规定的资格条件；
2、不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
3、按照规定获取了竞争性谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。
（四）费用（实质性要求）

供应商参加谈判的有关费用由供应商自行承担。

（五）充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1、利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动。

2、前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为委托人、委托机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3、利害关系代理人处理

两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件均作为无效处理。
4、母子公司

同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。母公司和其子公司不得同时参加本项目同一合同项下的采购活动。
三、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的构成

1、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加采购活动的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

2、供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求并按照竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其投标或成交资格，并承担相应的法律责任。
（二）竞争性谈判文件的澄清和修改

1、在响应文件递交截止时间前，委托单位可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，委托单位将在响应文件递交截止时间至少3日前，以书面形式将澄清或者修改的内容从供应商在夹江县交易中心报名的邮箱（邮箱错误等原因造成的无法顺利接收由供应商自行承担责任）通知。

四、响应文件

（一）响应文件的语言（实质性要求）

1、供应商提交的响应文件以及供应商与委托单位就有关本次采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，应尽量翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则而影响评审的，所提供的外文资料将可能被视为无效材料，供应商所提供货物的品牌名称、型号等除外。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、品牌名称等无法翻译为中文的除外；

2、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

（二）计量单位（实质性要求）

除竞争性谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。

（三）货币类型（实质性要求）

本次采购项目的响应文件均以人民币报价。
（四）知识产权（实质性要求）

1、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任；

2、委托人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；

3、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，委托人享有永久使用权（含委托人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；

4、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用；

（五）响应文件的组成

供应商应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制响应文件。

（六）响应文件格式

1、供应商应当执行竞争性谈判文件第三章的规定要求；

2、对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

（七）谈判保证金

不收取谈判保证金。；

（八）谈判有效期（实质性要求）

1、本项目谈判有效期见供应商须知前附表。响应文件中必须载明谈判有效期，响应文件中载明的谈判有效期可以长于竞争性谈判文件规定的期限，但不得短于竞争性谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

2、因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，委托人可于谈判有效期届满之前与供应商协商延长谈判有效期。供应商拒绝延长谈判有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，委托人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长谈判有效期的，不能修改响应文件。

（九）响应文件的印制和签署

1、响应文件数量见供应商须知前附表。
2、响应文件原则上应当左侧胶粘制作装订成一册，装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……，每一册又分为正本和副本。
响应文件的正本、副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准；
响应文件应统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不易采用A4幅面纸张印制的除外；

3、响应文件的正本须打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签字处签字，在规定盖章处盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

4、响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印鉴；

（十）响应文件的密封和标注

1、响应文件的正副本全部密封在1个密封袋内，如1个密封袋无法全部密封的，供应商自行分成若干密封袋。密封袋封面格式见本竞争性谈判文件第三章相关格式，并加盖供应商单位公章（供应商为自然人，由自然人或其授权代表签字）。
2、响应文件未按竞争性谈判文件要求密封的作如下处理：

①现场监督人员对开标异常情况进行如实记录并交谈判小组按采购文件相关规定进行处理。

②所有签到供应商对异常情况记录签字确认，开标会按规定程序继续进行。

（十一）响应文件的递交

1、供应商应在竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按竞争性谈判文件的规定密封后送达谈判地点。截止时间以后送达的响应文件将不予接收；

2、递交响应文件时，供应商的响应文件（密封封面）项目名称、分包号应当与本次采购活动的竞争性谈判文件一致，如果只是封面文字错误，响应文件实质内容一致，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

3、本次竞争性谈判采购活动，响应文件的递交方式为面呈，委托人、委托机构不接受非面呈的所有方式递交响应文件。

五、谈判前准备和谈判程序

（一）谈判前准备

1、谈判前准备在竞争性谈判文件规定的时间和地点公开进行，委托人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席，供应商的签到人必须是法定代表人或其授权代表人。谈判前准备由委托机构工作人员主持，谈判小组成员不参加谈判前准备工作；

2、谈判前准备根据具体情况邀请有关监督管理部门对其进行现场监督；
3、交易中心核对报名供应商、签到供应商、响应文件（密封封面）所标注的供应商三项信息是否一致，除参加谈判活动的供应商未报名的情形外（未报名的供应商签到无效、所递交的响应文件资料予以退还。）记录人员应如实记录。

4、谈判前准备由供应商检查其自己递交的响应文件的密封情况，仅限于确认自己递交的响应文件的密封情况，不对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场向主持人或者现场监督人员反映，并在密封性检查表中予以记录，并在评审时予以认定处理，但不得干扰、阻挠谈判前准备工作的正常进行；

5、谈判前准备工作完毕后，由委托机构工作人员、监督人员共同将全部响应文件送至评审室，并按照相关法律、法规、政策组建谈判小组。

（二）谈判程序

（1）谈判小组对递交响应文件的供应商按照竞争性谈判文件的资格性要求进行资格审查并出具资格审查报告；

（2）谈判小组对通过资格审查的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查；
（3）谈判小组按照竞争性谈判文件的规定分别与通过资格审查且通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商进行谈判；

（4）谈判结束后，委托机构工作人员和监督人员组织供应商进行最后报价（响应文件中的报价作为本次竞争性谈判采购活动的第一次报价）。
（三）成交通知书

1、成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分；

2、成交公告发出后，成交供应商自行领取成交通知书的，可凭介绍信及有效身份证明证件领取，领取地点见供应商须知前附表。

六、签订及履行合同和验收

（一）签订合同

1、成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内（或竞争性谈判文件规定另一个较短的时间）与委托人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与委托人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。由于委托人的原因逾期未与成交供应商签订采购合同的，将按相关规定进行处理。

2、委托人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和响应文件确定的事项进行修改。

3、成交供应商放弃成交、放弃履行采购合同、因不可抗力因素不能履行采购合同的，委托人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

（二）补充合同

采购合同履行过程中，委托人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

（三）履约保证金（实质性要求）

1、成交供应商应在合同签订之前交纳竞争性谈判文件规定数额的履约保证金；

2、如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

（四）履行合同

1、成交供应商与委托人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

（五）验收

1、本项目委托人及其委托的委托机构将严格按照采购相关法律法规规定的要求进行验收。

（六）资金支付

委托人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

七、谈判纪律要求

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与委托单位、其他供应商恶意串通；

（4）向委托单位、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）成交后无正当理由拒不与委托人签订采购合同；

（6）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包或者违规分包；

（8）提供假冒伪劣产品；

（9）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

第三章  响应文件格式

说明
一、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
二、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

三、本章要求中的“原件”指加盖有公章（鲜章）的书面材料。
四、本章要求供应商盖章的地方，正本应当为鲜章,副本可采用正本的复印件。
五、本章中的“斜体字”为供应商制作响应文件时的说明性文字，供应商在制作响应文件时，原则上将其删除。

六、本章的“日期”应当为本项目采购公告发布之日的次日起至响应文件递交截止之日（含）止的期间日期，否则响应文件无效。
封面袋封面和响应文件封面格式                                   
竞争性谈判响应文件

项目名称：                                                       

采购编号：                                                        
委托人：                                                          
委托机构：夹江县公共资源交易服务中心                                 
供应商全称：                                     （盖单位公章）

日期：               年                月                  日
目录
（请供应商自行编写）
           一、谈判函（承诺函）
　　　　　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（委托机构名称）：

我方全面研究了项目名称为“（此处填写项目名称）”采购编号为“（此处填写采购项目编号）”竞争性谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权“（此处填写被授权人姓名）”代表我方“（此处填写供应商的名称）”全权处理本项目谈判的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、我方为本项目提交的竞争性谈判响应文件正本1份，副本4份。

三、我方同意本次采购的有效期为90日历天。
四、响应文件中提供的任何材料、资料、技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

五、在评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受委托机构的书面解释。

六、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是委托人最终验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用等和竞争性谈判文件规定的其它费用。

七、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。谈判小组认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照谈判小组要求积极配合提供相关证明材料，并接受谈判小组的评审认定。

八、委托人需追加与合同相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额的10%的，我方承诺接受追加，且采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原采购合同保持一致。

九、完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，如对竞争性谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
十、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

十一、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商全称（加盖单位公章）：　　　                             　 

法定代表人或授权代表（签字）：　　　           　　　　　　　　

通讯地址：　　　　　　　　                     　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　            　　
传    真：　　　　　　      　　　　　　　　　
日期：　　　　　年　 　  月　　　　日


二、法定代表（负责人）人身份证明

供应商名称：                                    

单位性质：                                      
地址：                                          
成立时间：           年         月           日

经营期限：                                     

姓 名：     性别：    年龄：     职务：         
系                     （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证（有效期内）复印件盖单位公章。
供应商全称（加盖单位公章）：           　　　            
　　　　　　                 
日期：　　　　　　年       月       日 
三、法定代表人（负责人）授权书

　　　　　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（委托机构名称）：
本授权声明：　　姓名　　　　系　　　　供应商全称　　　　　　　的法定代表人（负责人），现授权　　此处填写被授权人姓名　　　为我方参加 此处填写项目名称（此处填写采购编号）竞争性谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。
附：被授权人的身份证（有效期内）复印件盖单位公章。

供应商全称：                                     （盖单位公章）

法定代表人或负责人（签字）：　       　　　 　
授权代表人（签字）：　　　 　　     　
日期：　　　　年　　　　月　　　　　日
注:法定代表人（负责人）参加采购的不需提供此项，制作响应文件时全部用“/”表示或不提供本授权书。

四、具有独立承担民事责任的能力
　　　　　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（委托机构名称）：
我方为　独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人　　　，具有具有独立承担民事责任的能力。
附件（供应商根据自身情况选择以下附件并提供）：

1.供应商为企业的，提供企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或统一社会信用代码的营业执照副本复印件加盖单位公章。
2.供应商为事业单位、提供事业单位法人证书复印件加盖单位公章。
3.供应商为其他组织的，提供相应证书或证明资料复印件加盖单位公章。
4.供应商为自然人的，提供自然人身份证（有效期内）复印件。

供应商全称（加盖单位公章）：                                         
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　

日期：　　　　年　　　　月　　　　日
五、具有良好的商业信誉的承诺
　　　　　　            （委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（委托机构名称）：
我方在此郑重承诺：
我单位在参加本次采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；在本次响应文件递交截止日期前三年，没有处于因采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）期间。
我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称（加盖单位公章）：                                     　 

法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　　　月　　　　日
六、具有健全的财务会计制度
选择以下方式中的任意一种方式：
经审计的年度财务报告。应提供经审计的　2018（含）以来任一年度审计报告及审计报告本身包含的报表及附注复印件并加盖供应商单位公章。

银行资信证明。提供企业基本账户开户行银行具的资信证明原件。

承诺函。提供承诺函原件，其格式自拟。

七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
　　　　              　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（委托机构名称）：
我单位在此郑重承诺：
我单位参加本次采购活动，已全面了解本政府采购所采购的货物和服务、以及配送、安装、调试、培训等工作责任。我单位郑重承诺具有履行本次采购活动所有合同所必需的设备和专业技术能力。
我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称（加盖单位公章）：                                  
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　　　月　　　　日
八、有依法缴纳税收的良好记录
选择以下方式中的任意一种方式：
1、提供　　　　2019年1月之后任意一个月　　　的纳税证明材料。
2、承诺函。提供承诺函原件（格式自拟）。
九、有依法缴纳社会保障资金的良好记录
选择以下方式中的任意一种方式：
1、提供　　　　2019年1月之后任意一个月　　　的缴纳社会保障资金的证明材料。
2、承诺函。提供承诺函原件（格式自拟）。
十、没有重大违法记录的承诺

　　　　　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（代理机构名称）：
我单位在此郑重承诺：
我单位在参加本次采购活动前三年（本次响应文件递交截止时间前三年），在经营活动中没有重大违法记录。
我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。
供应商全称（加盖单位公章）：                    　 

法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　　　月　　　　日
十一、没有处于禁止参加采购活动期的承诺
　　　　　        　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（代理机构名称）：
我单位在此郑重承诺：
我单位在参加本次采购活动，没有处于禁止参加采购活动期间。
我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。
供应商全称（加盖单位公章）：                    　 

法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　　　月　　　　日
十二、产品技术参数表
项目名称：                                        采购编号：
	序号
	招标产品名称
	竞争性谈判文件要求的技术参数
	报价产品制造商名称、品牌及型号
	报价产品技术参数
	技术参数偏离情况


	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：

1、 供应商必须把本竞争性谈判文件第四章中本采购项目的全部技术参数按其顺序对应列入此表进行应答。
3、竞争性谈判文件要求提供证明材料的，证明材料作为本表的附件附后。

供应商全称（加盖单位公章）：　　　              
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　　

日期：　　　　　年　　　月　　　　日
十三、项目实施方案
包括但不限于：
服务方案；
人员配备方案；
验收标准和验收方法；
十四、为本项目提供售后服务的机构网点清单
项目名称：                      采购编号：　　         
	序号
	机构名称
	所在地
	联系人
	联系电话
	售后人员情况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


供应商全称（加盖单位公章）：          　　　            
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　             
日期：　　　　　年　　　月　　　日
十五、商务应答表

项目名称：                     采购编号：　　　　　　
	序号
	谈判要求
	供应商应答

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


注：
1、供应商必须把本竞争性谈判文件中本采购项目中“商务要求”的全部内容列入此表，并进行逐条应答。
2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其资格。
供应商全称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：　　        　　　　
日期：　　　年　　　月　　　日
十六、供应商类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	验收情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：供应商以上业绩（仅限于供应商自己实施的）需提供合同复印件、验收报告（如竞争性谈判文件要求提供）等书面证明材料。
供应商全称（加盖单位公章）：                                         
法定代表人或授权代表（签字）：                                        
日期：              年         月              日
十七、报价明细表

项目名称：                                                            采购编号：                                       

	序号
	产品名称
	制造商名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	大写：                                    小写 ：                                


注：1、供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出各个组成部分的报价；费用包含但不限于：人工费、设备费、材料费、培训费、机械费、检验、试验费、仓储租赁及保管费、装车、卸车费、运输费（含相关杂费）、管理费、保险费、利润及税金等，为完成货物及相关服务可能发生的所有费用。
供应商全称：                                （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：　                　　　　  

日期：　　　年　　　月　　　日
十八、知识产权承诺函
　　　　　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（代理机构名称）：
我公司现做出如下承诺：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、委托人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，委托人享有永久使用权（含委托人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

特此承诺。

供应商全称（盖单位公章）：                     

法定代表人或授权代表（签字）：                
日期：           年   月   日

十九、进口产品承诺

　　　　　　（委托人名称）：
夹江县公共资源交易服务中心（代理机构名称）：
我公司作现郑重承诺如下：
在本次采购中所提供的所有货物均不是进口产品。

我方对以上承诺的真实性、有效性负法律责任。

供应商全称（加盖单位公章）：          　　　            
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　　月　   日　　
二十、要求提供的证明文件

投标人须提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证。（提供复印件加盖报价人公章）
   二十一、供应商认为需要提供的其他文件或资料
  供应商最后报价表（谈判后使用）
	项目名称
	

	  采购编号    
	

	分包号
	

	委托人
	

	委托机构
	夹江县公共资源交易服务中心

	报价总价
（单位：元）
	人民币大写：                              　　　　　　　　　　　　　                   

人民币小写：￥　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  


注：上述报价已包含本项目竞争性谈判文件规定的所有费用。
供应商全称：                                
法定代表人或授权代表（签字）：　                　　　　  

日期：　　　年　　　月　　　日

 项目要求

清单及技术要求

	序号
	设备名称
	设备参数
	数量（台/套）

	1
	全自动核酸提取仪
	1、提供国家医疗器械注册证
2、样本通量1-96；
3、处理体积30-1000ul；
4、适用耗材：96孔深孔板、定制化单条六联管；
5、磁棒旋转速度≤2000rpm；
6、提取时间：配套试剂最低15分钟可同时完成1-96个样本的提取；
7、污染控制：污染控制负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块；
8、混匀方式旋转混匀；
	2台

	2
	实时荧光定量PCR仪
	1、样本容量：96×0.2ml离心管（10-100μl）,适应12×8联管，独立进样系统实现不同反应程序的同时运行；
2、光源：超高亮度LED；
3、热盖，自动进样，电子自动热盖
4、检测器：高灵敏度光电传感器；
5、检测通道≥6个适用染料；

7、反应容积：5—100μL；
8、提供国家医疗器械注册证；
	2台

	3
	电脑
	1、CPU类型：Intel 酷睿i5 以上；
2、类别：台式普通电脑；
3、显示器：19英寸以上；
4、显卡类型：2G独显；
5、内存容量：16GB及以上；
6、硬盘容量：2T混合硬盘(+固态)；
	2台

	4
	打印机
	1、功能：具有打印、复印、扫描功能；
2、打印机类型：黑白打印机；
3、打印速度：黑白(正常模式，A4)；
4、分辨率：黑白(正常模式)：600x600dpi；
	2台

	5
	冻、藏两用冰箱
	1、工作条件：适合环境温度10℃~38℃，湿度85%以下使用.

2、功能描述：是医疗行业冷藏冷冻药品、疫苗的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站.
3、样式：立式

4、有效容积：260到290升，冷冻容积不小于97L，冷藏容量不小于185L；
5、制冷方式：风冷；

6、额定电压：220V/50Hz，宽电压范围187～242V

7、冷藏可独立关闭；

8、温度电脑板控制，可同时显示冷藏和冷冻温度；
9、具有报警模式功能；

10、采用冷轧钢板涂装工艺，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀

11、整机保修三年。
	2台

	6
	医用冷藏冷冻箱
	1、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个；

2、有效容积：﹥290L（冷藏 ﹥180L、冷冻 ﹥110L）；

3、温度显示，可设定高低温报警温度；

4、具备高精度微电脑温度控制系统；

5、上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行；

6、提供国家医疗器械注册证；
	2台

	7
	低温冰箱
	1、样式：立式、单门；
2、有效容积：≥270升；
3、冷凝器外置；
4、精确控温；
5、具备报警系统；
6、箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。
	1台

	8
	医用冷藏箱
	1、样式：立式，单门；
2、有效容积(L)：≥315；
3、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度；
4、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全；
5、高精度微电脑温度控制系统；
6、报警模式：故障报警、超温报警功能；
7、标配USB数据导出接口； 

8、提供国家医疗器械注册证；
	1台

	9
	旋涡混匀振荡器
	1、运行方式：圆周；
2、周转直径：4.4mm；
3、额定速度：1000-2800rpm；
4、外壳防护等级：IP21；
	4台

	10
	移液器(0.5-10ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul）
	1、移液器下半部分部件可消毒；
2、数字显示方式：数字显示窗口，清晰易读；
3、Tip卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳；
4、量程范围：0.5-10ul； 10-100ul；20-200ul；100-1000ul；
5、抗化学腐蚀性，抗UV；
6、大于10ul型号可安装安全圆锥过滤器，避免交叉污染；
	4套

	11
	医用洁净工作台
	1、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

2、洁净台分类：垂直层流、单面操作；

3、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

4、设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

5、紫外灯延时开启，保护操作人员安全；

6、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

7、控制面板采用轻触式开关；具有显示功能；

8、洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

9、提供国家医疗器械注册证；
	2台

	12
	掌上离心机
	1、最高转速：6000 r/min；
2、最大离心力：3000 xg；
3、配置：8*1.5ml（含0.5ml和0.2ml适配器）2*8*0.2ml PCR排管；
4、定时范围：1S~99 min59S；
	4台

	13
	低速离心机
	1、最高转速：5000 r/min
2、最大离心力：4650 Xg
3、最大容量：8X100ml(4000rpm)
4、转速精度：±10r/min
5、定时范围：min~99 min59s/点动
6、配  置：32x15ml
	2台

	14
	高速冷冻离心机
	1、最高转速：16500 r/min；
2、最大离心力：24760 xg；
3、最大容量：6×100ml（9000rpm）；
4、转速精度：±10 r/min；
5、温控精度：±1℃；
6、温度设置范围：-20℃ ～40℃；
7、配置：12*1.5ml；
	3台

	15
	高速离心机
	1、最高转速：16500 r/min；
2、最大离心力：19070 xg；
3、最大容量：6×100ml（8000rpm）；
4、转速精度：±10 r/min；
5、定时范围：1min~99 min59s/点动；
6、配置：4*0.2MLPCR联管；
	1台

	16
	高压灭菌器
	1、灭菌室容积：≧80升；
2、冷空气排除方式：具有温度定时排空及正压脉冲排气等多种排除冷空气方式；
3、彻底排除室内冷空气，确保蒸汽的饱和度；
4、设计压力：0.28Mpa；
5、最高工作温度：136℃；
6、固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；
7、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；

8、提供国家医疗器械注册证；
	1台

	17
	立式压力蒸汽灭菌器
	1、具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械注册证书；
2、实行微电脑智能控制系统：灭菌结束（报警）后自动停机；
3、配置安全装置；
4、灭菌时间可调设定范围；
5、容积：≧140升；
	1台

	18
	恒温金属浴A
	1、实时显温度值显示、倒计时显示；
2、便捷的模块更换，便于清洁、消毒；
3、自动故障检测及报警功能；
4、内置超温保护装置；
5、自带温度偏差校准功能；
6、控温范围：室温+5℃ -160℃；
7、控温精度：±1℃；
8、温度均匀性：±0.5℃；
	1台

	19
	恒温金属浴B
	1、模块：29x0.5ml+32x1.5ml离心管；
2、控温范围：室温+5℃～100℃；
3、时间设置：1min~99h59min；
4、温控精度：±0.5℃；
5、升温时间(25℃升至100℃)：≤15min；
	1台

	20
	2小时不间断UPS电源
	1、品名：在线式UPS 
2、容量：6KVA /4.8kw  
3、转换时间：零毫秒
4、过载能力：120%/10min   150%/30S
	4台

	21
	医用空气消毒机
	1、循环风量：≥1000m3/h ；
2、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3
3、输入功率：≤200VA；
4、紫外线照射强度为：13800uw/cm3
5、白色葡萄球菌杀灭率：99.9%
6、自然菌消亡率：90%；
	2台

	22
	生物安全柜A
	1、Ⅱ级A2型双人操作生物安全柜；
2、过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）；
3、人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；
4、产品安全性：菌落数≤5CFU/次；
5、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；
6、具有安全的连锁保护设计；
7、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率。

8、提供国家医疗器械注册证；
	1台

	23
	生物安全柜B
	1、B2型
2、过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）
3、人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105
4、产品安全性：菌落数≤5CFU/次
5、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
6、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

7、提供国家医疗器械注册证；
	1台

	24
	消毒车
	1、
熔断器规格：FUSE
2、紫外线灯管功率：30Wx2
3、辐射紫外线波长：253.7nm
4、紫外线辐射度：≥100uW/cm2（距灯管中心1m处）
5、定时范围：0-120分钟，最大定时误差≤15分钟
6、灯臂长度：920mm±2mm，灯臂调节角度：0~150°
	4台

	25
	电热恒温培养箱
	1、电源：1Ø 220V 50Hz；
2、环境温度：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃；
3、控制器：温度传感器: 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支；
4、箱门：单开门设计；
5、温度传感器：断路或短路(超量程)。超温保护：设定温度的高温保护设定。电热保护：加热器温度自保护器。
6、温度：控温范围：室温+5℃至60℃；
7、容积（L）：≥54；
	1台


商务要求：

1、质保期和售后服务要求：
质保期：质保期12个月（如各产品有其他要求，按各产品要求为准），质保期内免维修费用，终身免上门费。
售后服务：
1.1货物到达安装现场后，卖方按买方要求组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
1.2卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
1.3卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及目备件库地址和备件的详细录。
1.4在质保期内，不超过2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达买方现场修理和更换零件，费用由卖方承担。（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外）。
1.5备品备件要求：货物验收合格后运行1年所需的备件，备件应提供详细的不变的分项报价。
2、验收办法：

2.1验收由委托人组织，成交人配合进行。
2.2验收标准以招标文件技术参数要求和相关行业标准为准。
2.3质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。
2.4质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
2.5验收标准：应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》川财采[2015]32号文的规定和合同约定标准进行验收。
3.夹江县人民医院清单一交货时间及地点:交货时间：合同签订后30天内 ；交货地点：夹江县人民医院

3.1.夹江县人民医院清单一：
	序 号
	设备名称
	数  量

	1
	全自动核酸提取仪
	1台

	2
	实时荧光定量PCR仪
	1台

	3
	电脑
	1台

	4
	打印机
	1台

	5
	医用冷藏冷冻箱
	2台

	6
	医用冷藏箱
	1台

	7
	旋涡混匀振荡器
	2台

	8
	移液器(0.5-10ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul）
	2套

	9
	医用洁净工作台
	1台

	10
	掌上离心机
	2台

	11
	低速离心机
	1台

	12
	高速冷冻离心机
	2台

	13
	高速离心机
	1台

	14
	立式压力蒸汽灭菌器
	1台

	15
	恒温金属浴B
	1台

	16
	2小时不间断UPS电源
	2台

	17
	生物安全柜B
	1台

	18
	消毒车
	4台

	19
	电热恒温培养箱
	1台


4.夹江县人民医院清单二交货时间及地点:交货时间：2020年6月20日之前，6月25日前安装调试完毕。交货地点：夹江县人民医院
4.1夹江县人民医院清单二：
	序 号
	设备名称
	数  量

	1
	全自动核酸提取仪
	1台

	2
	实时荧光定量PCR仪
	1台

	3
	电脑
	1台

	4
	打印机
	1台

	5
	冻、藏两用冰箱
	2台

	6
	低温冰箱
	1台

	7
	旋涡混匀振荡器
	2台

	8
	移液器(0.5-10ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul）
	2套

	9
	医用洁净工作台
	1台

	10
	掌上离心机
	2台

	11
	低速离心机
	1台

	12
	高速冷冻离心机
	1台

	13
	高压灭菌器
	1台

	14
	恒温金属浴A
	1台

	15
	2小时不间断UPS电源
	2台

	16
	生物安全柜A
	1台

	17
	医用空气消毒机
	2台


5、付款方式：
（1）全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的7日内，按照财政性资金支付有关规定,向乙方核拨合同总价百分之陆拾的款项；
（2）全部货物正常使用3个月后，甲方接到乙方通知及票据凭证资料后7日内，按照财政性资金支付有关规定,向乙方核拨合同总价百分之叁拾的款项；

（3）剩余合同总价百分之壹拾的款项在质保期满后，甲方接到乙方通知及票据凭证资料后7日内，按照财政性资金支付有关规定,向乙方核拨合同总价百分之壹拾的款项；

（4）在委托人支付合同价款前，供应商须向委托人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则，委托人有权拒付，由此产生的法律后果由供应商自行承担。
第五章  评审办法

一、总则

（一）评审工作由委托机构负责组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由委托人代表和专家组成；

（二）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、谈判程序和标准对待所有的供应商；

（三）谈判小组在评审本次竞争性谈判谈判采购之前，应由谈判小组民主推选谈判小组组长。谈判小组组长由评审专家担任，委托人代表不得担任谈判小组组长，组长主要负责协调谈判成员之间的事务性工作、与委托人代表或委托机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、谈判记录和评审报告等。谈判小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审；

（四）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理；

（五）谈判小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评审方法
本项目评审方法为：根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。如出现报价相同的情况，成交供应商并列。
三、评审及谈判程序

（一）谈判小组正式评审前，应当对竞争性谈判文件进行审查，内容主要包括竞争性谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、谈判程序以及采购合同主要条款等。

（二）资格性审查

1、资格审查要求

谈判小组应依据法律法规和本竞争性谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。
2、资格审查内容及通过标准
	序号
	审查内容
	资格条件要求

（提供的资料）
	审查标准、通过要求

	1
	投标函（承诺函）
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。

	2
	法定代表人（负责人）身份证明
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供身份证复印件。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。法定代表人身份证复印件应当在有效期内，且应当加盖供应商单位公章。

	3
	法定代表人（负责人）授权书
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供,身份证复印件。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求，被授权人身份证复印件应当在有效期内，且应当加盖供应商单位公章。

	4
	具有独立承担民事责任的能力
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。

	5
	具有良好的商业信誉
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。

	6
	具有健全的财务会计制度
	1、经审计的年度财务报告。
2、银行资信证明。提供企业基本账户开户银行出具的资信证明原件。
3、承诺函。提供承诺函原件，其格式自拟。
	选择以下方式中的任意一种方式：1、应提供经审计的　2018年（含）以来年度审计报告及审计报告本身包含的报表及附注复印件并加盖供应商单位公章。
2、银行资信证明。提供企业基本账户开户银行出具的资信证明原件。
3、承诺函。提供承诺函原件，其格式自拟。

	7
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。

	8
	具有依法缴纳税收的良好记录
	1、提供纳税证明材料。
2、承诺函。提供承诺函原件（格式自拟）。
	选择以下方式中的任意一种方式：1、纳税证明材料可以是实际缴纳税收且缴纳成功的凭证、税务机关出具的证明原件之一。
2、承诺函。提供承诺函原件（格式自拟）。

	9
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	1、提供缴纳社会保障资金的证明材料。
2、承诺函。提供承诺函原件（格式自拟）。
	选择以下方式中的任意一种方式：1、缴纳社会保障资金的证明材料可以是实际缴纳社保资金且缴纳成功的凭证、社保机关出具的证明原件之一。
2、承诺函。提供承诺函原件（格式自拟）。

	10
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。

	11
	没有处于禁止参加采购活动期的承诺
	按照竞争性谈判文件提供的格式提供。
	按照竞争性谈判文件提供的格式如实填写且内容符合竞争性谈判文件要求。

	12
	根据采购项目提出的特殊条件：
	投标人须提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证。

	提供复印件加盖报价人鲜章

	13
	其他实质性要求
	符合竞争性谈判文件要求。
	符合竞争性谈判文件要求。


3、资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。
4、委托机构宣布资格性审查结果，应当告知供应商未通过审查的原因。

（三）有效性、完整性和响应程度审查
1、谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。
	序号
	审查内容
	通过条件

	1
	文件正副本数量
	符合竞争性谈判文件规定的实质性要求

	2
	响应文件制作、签署、装订、盖章
	符合竞争性谈判文件规定的实质性要求

	3
	文件组成
	符合竞争性谈判文件规定的实质性要求

	4
	文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权等
	符合竞争性谈判文件规定的实质性要求

	5
	技术、服务应答内容
	符合竞争性谈判文件规定的实质性要求

	6
	履约时间、方式、数量和其他采购合同主要内容
	符合竞争性谈判文件规定的实质性要求

	7
	第一次报价（响应文件中的报价）是否高于预算或采购最高限价
	不得高于采用预算、不得高于采购最高限价

	8
	竞争性谈判文件规定的其他实质性内容
	符合竞争性谈判文件要求


（四）谈判
1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以签到的顺序依次进行。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2、每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经委托人代表书面确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

6、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

8、谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表须包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。   

四、最后报价及审查
（一）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（二）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

（三）供应商最后报价应当由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（四）最后报价可以为现场报价。现场报价的由委托机构工作组织、监督人员监督供应商自行现场填写最后报价表并密封。由代理机构工作人员收齐后集中递交给谈判小组。最后报价表应当有法定代表人或者代理人签字，否则无效。
最后报价只填报《供应商最后报价表（谈判后使用）》，不再填报分项报价表。供应商的最后报价的分项报价组成价格以该供应商填报的《供应商最后报价表（谈判后使用）》价格与其递交的响应文件中的《报价明细表》的总价进行比例计算，同比例执行。
（六）报价评审

	序号
	审查内容
	审查标准及通过条件

	1
	计量单位、报价货币
	符合竞争性谈判文件要求

	2
	最后报价是否高于采购预算或高于采购最高限价
	不得高于采购预算、不得高于采购最高限价，否则不予通过。

	3
	最后报价是否高于响应文件中的报价
	未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于响应文件中的报价，否则不予通过。

	4
	最后报价是否低于成本
	谈判小组判定响应文件符合本竞争性谈判文件“第二章供应商须知　一、供应商须知前附表　二、不正当竞争预防措施”要求的通过审查，否则，不予通过。


五、谈判小组出具评审报告

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，应当按照供应商的最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。
六、供应商应当书面澄清、说明或者纠正。

1、在评审过程中，谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者纠正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是响应文件的组成部分。

3、澄清、说明或者纠正应当具备响应文件基本符合竞争性谈判文件要求、不超出竞争性谈判文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。

4、谈判小组不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购代表的倾向性意见

八、确定成交人

（一）原则：本项目根据谈判小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

 合同主要条款

                                   （样本供参考）
合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

委托人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据　委托机构采购项目（采购编号：　　　　　　　）的《招标文件》、乙方的《谈判文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物
	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求
1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收
1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于委托人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式
1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的7日内，按照财政性资金支付有关规定,向乙方核拨合同总价百分之陆拾的款项；
2、全部货物正常使用3个月后，甲方接到乙方通知及票据凭证资料后7日内，按照财政性资金支付有关规定,向乙方核拨合同总价百分之叁拾的款项；
3、剩余合同总价百分之壹拾的款项在质保期满后，甲方接到乙方通知及票据凭证资料后7日内，按照财政性资金支付有关规定,向乙方核拨合同总价百分之壹拾的款项； 
4、合同履约保证金：在货物验收合格后，供应商凭《 政府采购项目验收报告》、介绍信等相关证明材料到夹江县公共资源交易服务中心财务科办理退还手续。六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任
1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、委托机构各一份。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日
共同编制










